Załącznik  nr 2 – Poprawione

Pakiet -8

KONWEKCYJNY SYSTEM OGRZEWANIA PACJENTA PODWÓJNIE FILTROWANYM POWIETRZEM-

1 szt.

Nazwa: 		..............................................................

Producent: 		..............................................................

Typ, model: 		..............................................................

Kraj pochodzenia: 		..............................................................

| Lp. | Opis parametru | Parametr wymagany | Parametr oferowany TAK/NIE Podać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | System konwekcyjnego ogrzewania pacjenta za pomocą ciepłego powietrza przeznaczony do pracy ciągłej | Tak |  |
| 2 | System złożony z centralnego urządzenia grzewczego, oraz kołderek grzewczych różnego typu dla pacjenta | Tak |  |
| 3 | Możliwość zastosowania u pacjentów neonatologicznych, pediatrycznych i dorosłych | Tak |  |
| 4 | Możliwość zamocowania ogrzewacza na stojaku do kroplówek, łóżku pacjenta, lub wózku za pomocą własnych, zintegrowanych uchwytów. | Tak |  |
| 5 | Wymiary urządzenia nie większe niż: 34,3x 22,2x 22,2cm (Wys.x Szer.x Głęb.) | Tak |  |
| 6 | Spodnia część obudowy urządzenia wykonana z aluminium | Tak |  |
| 7 | Brak latexu w jakimkolwiek elemencie konstrukcji urządzenia | Tak |  |
| 8 | Masa urządzenia max. 6,1kg | Tak |  |
| 9 | Zasilanie 220-240 V, 50/60 Hz,7A | Tak |  |
| 10 | Moc elementu grzejnego min. 1200W | Tak |  |
| 11 | Kołderki grzewcze dostępne w min. 9 typach/rozmiarach: kołderka na całe ciało dla dorosłych, kołderka pod ciało dla dorosłych, kołderka na dolną część ciała u dorosłych, kołderka na górną część ciała dla dorosłych, kołderka na tors dla dorosłych, kołderka pediatryczna (jako kołderka na całe ciało), kołderka noworodkowa/wcześniacza z kołnierzem grzewczym otaczającym pacjenta, kołderka w formie tuby grzewczej dla dorosłych, sterylna grzewcza kołderka do stosowania przy zabiegach kardiochirurgicznych. | Tak |  |
| 12 | Kołderki grzewcze posiadające zintegrowany system filtrowania powietrza, minimalizujący prądy powietrzne mogące przenosić zakażenia na pacjenta. | Tak |  |
| 13 | Metoda ogrzewania podwójnie filtrowanym powietrzem: 1. filtr w urządzeniu grzewczym, 2. filtr w kołderce grzewczej. | Tak |  |
| 14 | Wbudowany system zabezpieczeń termicznych. Alarm: dźwiękowy oraz wizualny w przypadku wzrostu lub spadku zadanej wartości temperatury | Tak |  |
| 15 | Kołderki grzewcze wykonane z polietylenu i materiału nietkanego spełniające normę niepalności NFPA 99. Materiał transparentny dla promieni rentgenowskich. | Tak |  |
| 16 | Kołderki 2-kolorowe pozwalające na szybką orientację, która powierzchnia bezpośrednio okrywa ciało pacjenta. | Tak |  |
| 17 | Przewód powietrzny łączący urządzenie z kołderką o długości min. 1,8 m | Tak |  |
| 18 | Urządzenie wyposażone w dedykowany uchwyt do zamocowania przewodu powietrznego w czasie gdy nie jest używany | Tak |  |
| 19 | Urządzenie wyposażone w wymienny filtr nadmuchiwanego powietrza 0,2 mikrona. | Tak |  |
| 20 | Min. 4 zakresy temperatur pracy urządzenia: tylko dmuchawa (temperatura obojętna), 32,2; 37,8; 43,3OC. | Tak |  |
| 21 | Sygnalizacja dźwiękowa zmiany zakresu pracy urządzenia | Tak |  |
| 22 | Niski przepływ powietrza nie powodujący zbędnych prądów powietrznych. Akceptowalny zakres przepływu powietrza: 740 - 980l/min. | Tak |  |
| 23 | Zadana temperatura musi odpowiadać średniej temperaturze na końcu przewodu powietrznego | Tak |  |
| 24 | Podwójny system zabezpieczenia przed przegrzaniem urządzenia. Pierwsze zabezpieczenie przy temp. (na wyjściu powietrza z węża grzewczego) 52 +/- 3 st. C - alarmy oraz wyłączenie ogrzewania i wentylatora. Drugie zabezpieczenie przy temp. 64 st. C - całkowite wyłączenie urządzenia | Tak |  |
| 25 | Wskaźnik zadziałania systemu zabezpieczającego przed przegrzaniem | Tak |  |
| 26 | Zabezpieczenie przed zbyt niską temperaturą przy temp. 29.4st. C. Alarmy oraz wyłączenie grzałki oraz wentylatora | Tak |  |
| 27 | System informacji wizualnej (np. dioda) o czasie przepracowanym przez urządzenie dający informację o konieczności wymiany filtra. | Tak |  |
| 28 | Instrukcja obsługi (załączyć do oferty w wersji elektronicznej) | Tak |  |
| 29 | W zestawie 10 kołderek grzewczych na całe ciało pacjenta dorosłego na 1 aparat. | Tak |  |

Serwis gwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail …………………………

UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub  określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być  uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta. Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne zawierające pełne dane techniczne, w których winny być zaznaczone informacje potwierdzające spełnienie wymagań parametrów granicznych i ocenianych. W przypadku braku potwierdzenia parametrów granicznych i ocenianych zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty.

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

Cena netto:                                                                          Cena brutto:

……………………..                                                         …………………………………

Data                                                                           podpis osoby upoważnionej