Załącznik  Nr 2, sprawa 25/Zp/17

.............................................				                      ……………………………..

pieczęć oferenta                                                                                       miejscowość, data

# Oferowany ambulans   spełnia warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U. 2016 poz. 2022 z p. zm.) oraz wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2010 r. w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego (Dz.U.2010 nr 209 poz. 1382 z póź. zm). Sprzęt medyczny spełnia wymagania ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 211, ze zm.). Oferowany ambulans wraz ze sprzętem medycznym spełnia wymagania norm PN EN 1789+A1:2011 (w zakresie ambulansu typu C) i PN EN 1865 - Pojazd fabrycznie nowy

|  | PARAMETRY WYMAGANE | Spełnia war. graniczne | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NADWOZIE |  | NADWOZIE |
|  | Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony | TAK |  |
|  | Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5550 mm | TAK |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą | TAK |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki, kąt otwarcia min. 270 stopni, wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł (podać kąt otwarcia drzwi) | TAK |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. | TAK |  |
|  | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny | TAK |  |
|  | Chlapacze kół przednich i tylnych | TAK |  |
|  | Kolor nadwozia biały lub żółty RAL 1016 zgodnie z PN EN 1789 | TAK |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem | TAK |  |
|  | Autoalarm | TAK |  |
|  | Immobilizer | TAK |  |
|  | Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób) | TAK |  |
|  | Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne | TAK |  |
|  | Okna w przedziale medycznym w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą | TAK |  |
|  | Izolacja termiczna i akustyczna ścian | TAK |  |
|  | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności powyżej 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
|  | Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy | TAK |  |
|  | Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem | TAK |  |
|  | Fotel pasażera regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem | TAK |  |
|  | Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera | TAK |  |
|  | Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem | TAK |  |
|  | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, obsługa radia i telefonu za pomocą przycisków w kolumnie kierownicy | TAK |  |
|  | Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. | TAK |  |
|  | Światła przeciwmgielne przednie | TAK |  |
|  | Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym | TAK |  |
|  | Minimum dwa fabryczne gniazda (USB i 12V) w kabinie kierowcy | TAK |  |
|  | Czujnik światła | TAK |  |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów | TAK |  |
|  | Drzwi przednie ze schowkami min. 4 | TAK |  |
|  | Grzałka elektryczna bloku silnika (postojowa - 230V) | TAK |  |
|  | SILNIK I NAPĘD |  | SILNIK I NAPĘD |
|  | Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3 | TAK |  |
|  | Spełniający wymagania normy Euro 6 | TAK |  |
|  | Moc silnika min. 125 kW (podać moc w KM oferowanego silnika oraz moment obrotowy w Nm.) | TAK |  |
|  | Skrzynia biegów manualna synchronizowana min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) | TAK |  |
|  | Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha (nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) | TAK |  |
|  | System odzyskiwania energii podczas zwalniania i hamowania |  |  |
|  | Napęd na koła przednie lub 4 x 4 (podać) | TAK |  |
|  | System Start/Stop z możliwością wyłączenia |  |  |
|  | Zużycie energii max. 2,6 MJ/km (podać zużycie paliwa w cyklu łączonym, według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1) | TAK |  |
|  | Emisja CO2 samochodu bazowego w zakresie do 190 g/km (podać) |  |  |
|  | UKŁAD HAMULCOWY |  | UKŁAD HAMULCOWY |
|  | Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania | TAK |  |
|  | Wspomaganie układu hamulcowego | TAK |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania | TAK |  |
|  | System rozdziału siły hamowania | TAK |  |
|  | UKŁAD KIEROWNICZY |  | UKŁAD KIEROWNICZY |
|  | Ze wspomaganiem | TAK |  |
|  | Regulowana kolumna kierownicy |  |  |
|  | ZAWIESZENIE | TAK | ZAWIESZENIE |
|  | System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny | TAK |  |
|  | Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę | TAK |  |
|  | KOŁA I OGUMIENIE |  | KOŁA I OGUMIENIE |
|  | Rozmiar felg min. 16 cali, opony letnie | TAK |  |
|  | Komplet kół zimowych 4 sztuki (opona + felga stalowe) | TAK |  |
|  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  | OGRZEWANIE I WENTYLACJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik | TAK |  |
|  | Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny zasilany z sieci 230V z termostatem o mocy min. 1,8 kW | TAK |  |
|  | Niezależny od pracy silnika system ogrzewania typu powietrznego o mocy min. 5,0 kW – umożliwiający dodatkowo ogrzewanie wnętrza pojazdu do właściwej temperatury pracy przed uruchomieniem silnika | TAK |  |
|  | Mechaniczna wentylacja nawiewno-wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) | TAK |  |
|  | Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; | TAK |  |
|  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  | INSTALACJA ELEKTRYCZNA |
|  | Alternator min. 185 A | TAK |  |
|  | Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak, aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek (podać pojemność akumulatorów) | TAK |  |
|  | Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym. Układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie obu akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory podczas postoju. | TAK |  |
|  | Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi | TAK |  |
|  | Gniazda zasilające 12V (min. 4) w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem, wyposażone we wtyki (podać ilość gniazd 12V) | TAK |  |
|  | OZNAKOWANIE POJAZDU |  | OZNAKOWANIE POJAZDU |
|  | W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS. | TAK |  |
|  | 4 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej | TAK |  |
|  | W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego. | TAK |  |
|  | Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu | TAK |  |
|  | Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia | TAK |  |
|  | Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim | TAK |  |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu | TAK |  |
|  | Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego PRM zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. | TAK |  |
|  | Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu | TAK |  |
|  | Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. | TAK |  |
|  | Dodatkowe niebieskie światła LED do zamontowania w: pasie przednim błotnikach przednich błotnikach tylnych słupkach tylnych |  |  |
|  | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  | OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
|  | Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Oświetlenie punktowe (regulowane punkty świetlne LED nad noszami w suficie) | TAK |  |
|  | Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min. jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego | TAK |  |
|  | Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym | TAK |  |
|  | Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  | WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |
|  | Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek. | TAK |  |
|  | Na prawej ścianie za fotelem obrotowym szafka na plecak/torbę ratowniczą, kamizelkę KED, płachtę ewakuacyjno-transportową. | TAK |  |
|  | Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną | TAK |  |
|  | Min. 4 chwyty do kroplówek mocowane w suficie (podać na ile sztuk) | TAK |  |
|  | Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia | TAK |  |
|  | Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga (o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu (podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. | TAK |  |
|  | Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane | TAK |  |
|  | Panel sterujący: | TAK | Panel sterujący: |
|  | - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu |  |  |
|  | - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) |  |  |
|  | - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu |  |  |
|  | - sterujący oświetleniem przedziału medycznego |  |  |
|  | - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego |  |  |
|  | - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |  |  |
|  | -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |  |
|  | Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu) zostaną ustalone po podpisaniu umowy. | TAK |  |
|  | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |  | CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA |
|  | Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej | TAK |  |
|  | Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych | TAK |  |
|  | Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l w schowku zewnętrznym | TAK |  |
|  | OŚWIETLENIE SPECJALNE |  | OŚWIETLENIE SPECJALNE |
|  | Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego | TAK |  |
|  | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  | SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany | TAK |  |
|  | Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej (podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów | TAK |  |
|  | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  | ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania terminala statusów SWD, zainstalowane anteny GPS, GPRS |  |  |
|  | Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego | TAK |  |
|  | Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu | TAK |  |
|  | Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: | TAK |  |
|  | - zakres częstotliwości 168-170 MHz |  |  |
|  | - impedancja wejścia 50 Ohm |  |  |
|  | - współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |
|  | - charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |
|  | - zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |  |  |
|  | Pełna instalacja przygotowana do systemu SWD PRM - Wyprowadzenie instalacji elektryczno-antenowej wraz z adapterami oraz uchwytami do zamocowania tabletu oraz drukarki pod system SWD PRM. W kabinie kierowcy, zamontowana stacja dokująca ADK07F do tabletu Twinhead Durabook R11AH z zasilaczem(adapter, zasilacz oraz stacja dokująca po stronie Wykonawcy). Stacja dokująca zamontowana w sposób zapewniający odpowiednią czytelność i obsługę tabletu przez kierowcę jak i osobę siedzącą na miejscu pasażera w miejscu łatwo dostępnym, nieutrudniającym korzystania z przełączników zamontowanych na desce rozdzielczej, nie utrudniającym widoczności kierowcy przez szybę przednią, nie kolidującym z poduszkami powietrznymi. W przedziale medycznym nad blatem roboczym na ścianie działowej, zamontowany uchwyt do drukarki HP Officejet 100 wraz z zasilaczem (podstawa pod drukarkę, zasilacz do drukarki jak i uchwyt drukarki po stronie Wykonawcy). Drukarka zamontowana w sposób umożliwiający jej łatwy demontaż oraz nie utrudniająca pracy na blacie roboczym. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do tabletu) zakończona wtykami kątowymi SMA zlokalizowanymi przy stacji dokującej. Dodatkowa antena dachowa dwuzakresowa GPS/GSM (do modułu FM 3000) zakończona wtykami prostymi GPS MCX oraz GSM SMA zlokalizowanymi w miejscu montażu modułu teltoniki. Przygotowanie instalacji pozwalającej na łatwe wpinanie/wypinanie modułu teltonika (instalacja elektryczno-antenowa). Stacja dokująca połączona z drukarką za pomocą przewodu USB. Dodatkowe gniazdo 12 V do drukarki na ścianie działowej. | TAK |  |
|  | WYPOSAŻENIE POJAZDU |  | WYPOSAŻENIE POJAZDU |
|  | Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki | TAK |  |
|  | Urządzenie do wybijania szyb | TAK |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym | TAK |  |
|  | Kosz na śmieci min. 2 szt. | TAK |  |
|  | Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: | TAK |  |
|  | - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych |  |  |
|  | - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V |  |  |
|  | - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy |  |  |
|  | - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
|  | - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
|  | - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych |  |  |
|  | -wyświetlacz w technologii LCD |  |  |
|  | -Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |  |
|  | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |
|  | Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
|  | Szerokość przedziału medycznego min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
|  | Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) | TAK |  |
|  | Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, że składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 (podać markę, model) | TAK |  |
|  | Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym | TAK |  |
|  | Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne | TAK |  |
|  | Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian | TAK |  |
|  | Ściany boczne, sufit z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym | TAK |  |
|  | Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami); | TAK |  |
|  | Ampularium zamontowane na zewnątrz szafek lub półek | TAK |  |
|  | Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Miejsce mocowania pompy infuzyjnej (uchwyt Zamawiającego) | TAK |  |
|  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |
|  | Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu | TAK |  |
|  | Świadectwo homologacji typu pojazdu WE na pojazd skompletowany jako – M1 (bez załączników). | TAK |  |

|  | NOSZE GŁÓWNE |  | NOSZE GŁÓWNE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Podać markę, model |  |  |
|  | przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; z materacem konturowym profilowanym stabilizującym | TAK |  |
|  | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; | TAK |  |
|  | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami powyżej 85 stopni; | TAK |  |
|  | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; | TAK |  |
|  | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; | TAK |  |
|  | z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model załączyć folder wraz z opisem oraz potwierdzenie producenta o kompatybilności z zaoferowanymi noszami transportowymi; | TAK |  |
|  | nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; | TAK |  |
|  | z poręczami bocznymi składanymi w sposób ergonomiczny prostopadle do osi wzdłużnej noszy, rozkładane na boki - możliwość poszerzenia noszy o poręcze boczne. | TAK |  |
|  | Wysuwane uchwyty przednie i tylne do przenoszenia noszy. | TAK |  |
|  | Zestaw wysuwanych bocznych uchwytów bariatrycznych, służący do przenoszenia noszy przy transporcie pacjentów o znacznej wadze. (ciężar jednostkowy przenoszony przez jedna osobę musi być zgodny z Kodeksem Pracy oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej dnia 18 marca 2009 r. (Dz. U. Nr 56, poz. 462) w sprawie bhp przy pracach ręcznych transportowych dla pracy dorywczej). |  |  |
|  | Poręcze boczne rozkładane na boki, możliwość poszerzenia miejsca dla pacjenta o rozłożone poręcze boczne opierające się na bocznych uchwytach bariatrycznych. | TAK |  |
|  | Możliwość zamocowania noszy na transporterze przodem lub tyłem do kierunku jazdy; | TAK |  |
|  | Nosze zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z aluminium lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; | TAK |  |
|  | Materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmującym krwi, brudu, przystosowanym do dezynfekcji, umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; | TAK |  |
|  | wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) | TAK |  |
|  | waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); | TAK |  |
|  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  | TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |
|  | Podać markę, model |  |  |
|  | Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami, umożliwiający wprowadzenie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy | TAK |  |
|  | regulację wysokości w min sześciu poziomach | TAK |  |
|  | możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia) | TAK |  |
|  | wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150 mm, wszystkie koła jezdne skrętne w zakresie 360 stopni umożliwiające jazdę na wprost oraz prowadzenie bokiem z możliwością automatycznej blokady kierunku do jazdy wprost; wszystkie kółka jezdne umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm) | TAK |  |
|  | min. 2 kółka tylne wyposażone w hamulce | TAK |  |
|  | system zabezpieczający przed złożeniem i opadnięciem w dół, w przypadku, gdy kółka najazdowe nie opierają się na podstawie (stole medycznym) a zwolniona jest blokada przednich goleni | TAK |  |
|  | blokada zabezpieczająca przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w przypadku niekontrolowanego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie, sygnalizacja stanu blokady lub jej braku na panelu kontrolnym | TAK |  |
|  | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 260 kg | TAK |  |
|  | System automatycznego blokowania kółek przednich do jazdy na wprost | TAK |  |
|  | transporter musi posiadać trwale oznakowane graficznie elementy związane z jego obsługą | TAK |  |
|  | transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie go środkami antykorozyjnymi | TAK |  |
|  | Urządzenie mierzące zużycie mechaniczne transportera, ilość rozłożeń, złożeń – wspomagające prognozowanie serwisu. (podać rodzaj i działanie urządzenia) |  |  |
|  | waga transportera max. 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę transportera w kg); | TAK |  |
|  | gwarancja mechaniczna na pojazd bazowy - min. 24 miesiące bez limitu kilometrów; gwarancja na powłoki lakiernicze – min. 36 miesięcy; gwarancja na zabudowę medyczną - min. 24 miesiące; gwarancja na wyposażenie medyczne (sprzęt i urządzenia) – min. 24 miesiące; gwarancja na perforację korozyjną elementów nadwozia - min. 72 miesiące. | TAK |  |

Urządzenie do kompresji klatki piersiowej

| LP. | Wymagane parametry i funkcje (wartości minimalne wymagane) | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Cykl pracy: 50% kompresja / 50 % dekompresja | Tak |  |
|  | Działanie urządzenia w pełni elektryczne | Tak |  |
|  | Głębokość i częstość kompresji zgodnie z wytycznymi ERC Głębokość – od 5 do 6 cm Częstość – od 100 do 120 uc./min. | Tak Tak |  |
|  | Możliwość kompresji klatki piersiowej u „małych dorosłych pacjentów” i „dużych dzieci z głębokością ucisku w granicach 4 – 5 cm | Tak |  |
|  | Aktywna dekompresja – wspomaganie odprężenia klatki piersiowej przez ssawkę ( np. podciśnienie podczas ruchu zwrotnego przyśpiesza relaksację ) | Tak |  |
|  | Źródło zasilania: - akumulator wewnętrzny - zasilanie ze ściany karetki DC 12 V - zasilanie z gniazda sieci AC 230 V | Tak Tak Tak |  |
|  | Czas ładowania akumulatora wewnętrznego max. 120 min. | Tak |  |
|  | Możliwość automatycznego doładowywania akumulatora wewnętrznego w urządzeniu podczas jego pracy (wykonywanie RKO) z zewnętrznego źródła zasilania (230 V AC lub 12 V DC) | Tak |  |
|  | Ładowarka wewnątrz urządzenia | Tak |  |
|  | Możliwość wykonywania ciągłej, nieprzerwanej kompresji w trakcie transportu pacjenta przy zasilaniu z akumulatora wewnętrznego: min. 40 min. | Tak |  |
|  | Możliwość wykonania defibrylacji bez konieczności zdejmowania urządzenia z pacjenta | Tak |  |
|  | Waga kompletnego urządzenia z akcesoriami i torbą /plecakiem < 13 kg | Tak |  |
|  | Bezprzewodowa transmisja (bluetooth) danych z pamięci urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera | Tak |  |
|  | Wyposażenie aparatu: torba lub plecak deska pod plecy podkładka stabilizująca pod głowę pasy do mocowania rąk pacjenta do urządzenia jednorazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentam przy masażu (min. 2 szt.) akumulator ładowarka do akumulatorów | Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak |  |
|  | Inne |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostawa z urządzeniem) | Tak |  |
|  | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE | Tak |  |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy od daty podpisania protokołu zdawczo odbiorczego przez obie strony | Tak |  |
|  | Czas reakcji serwisu od powiadomienia do rozpoczęcia naprawy max. 48 godz, | Tak |  |
|  | Czas skutecznej naprawy max. 7 dni licząc od dnia zgłoszenia. W przypadku naprawy dłuższej wykonawca zapewni element zastępczy lub urządzenie na czas trwania naprawy celem zapewnienia niezakłóconej pracy zamawiającego (dotyczy okresu gwarancyjnego) | Tak |  |
|  | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi a także przeprowadzi szkolenie z zakresu i obsługi w cenie oferty | Tak |  |
|  | Serwis pogwarancyjny, dostępność części zamiennych min. 8 lat od daty sprzedaży | Tak |  |

| I.p. | Krzesełko transportowe z systemem płozowym | Parametr wymagany |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model |  |  |
| 2. | Wyposażone w system trakcyjny pozwalający na wolne zsuwanie pacjenta po schodach | TAK |  |
| 3. | Wyposażone w 4 kółka, min. 2 kółka obrotowe | TAK |  |
| 4. | Wyposażone w podparcie nóg dla pacjenta | TAK |  |
| 5. | Regulacja tylnego uchwytu w min. 5 pozycjach | TAK |  |
| 6. | Zestaw dodatkowych rączek tylnych | TAK |  |
| 7. | Maksymalny udźwig min. 220 kg | TAK |  |
| 8. | Waga krzesełka do 15 kg | TAK |  |
| 9. | Szerokość siedziska min. 410 mm | TAK |  |

Respirator karetkowy

| I. | Respirator karetkowy |  | Respirator karetkowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model |  |  |
| 2. | transportowy, zasilany pneumatycznie wyłącznie ze źródła sprężonego tlenu o ciśnieniu 280 - 600 kPa +/- 10%; z zużyciem tlenu do sterowania pracą respiratora do 60ml/cykl | TAK |  |
| 3. | temperatura pracy: - 10 do + 50ºC | TAK |  |
| 4. | tryby pracy CMV i CMV/Demand | TAK |  |
| 5. | funkcja PEEP/CPAP | TAK |  |
| 6. | przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 8 do 35 l/min; | TAK |  |
| 7. | alarm dźwiękowy przekroczenia ciśnienia granicznego w drogach oddechowych | TAK |  |
| 8. | min 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej | TAK |  |
| 9. | częstość oddechów regulowana w zakresie minimalnym od 8/min do 40/min; | TAK |  |
| 10. | objętość oddechowa regulowana w zakresie zapewniającym wentylację dorosłych i dzieci od 10 kg (podać zakres regulacji objętości oddechowej); | TAK |  |
| 11. | zintegrowana z respiratorem zastawka PEEP regulowana w zakresie od 0 do min 20 cm H2O; | TAK |  |
| 12. | sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania; | TAK |  |
| 13. | manometr ciśnienia w drogach oddechowych; | TAK |  |
| 14. | przewód zasilający z wtykiem AGA; | TAK |  |
| 15. | jednorazowy przewód pacjenta zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej; | TAK |  |
| 16. | zestaw jednorazowych przewodów pacjenta minimum 10 szt. | TAK |  |
| 17. | dedykowany uchwyt/mocowanie ścienne do ambulansu, zgodnie z wymogami polskiej normy PN EN 1789; | TAK |  |
| 18 | Przenośny zestaw tlenowy do respiratora – torba, butla 2,7 l, reduktor z przepływomierzem i wejściem AGA | tak |  |
| 19. | Przewód pacjenta -10 szt. | Tak |  |

Materac podciśnieniowy

| I. | Materac podciśnieniowy |  | Materac podciśnieniowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podać markę, model | Parametr wymagany |  |
| 2. | pokrycie materaca z PCV, środek wypełniony granulatem zbijającym się pod wpływem podciśnienia | Tak |  |
| 3. | min. 8 rączek do przenoszenia | Tak |  |
| 4. | min. 4 pasy z systemem szybkozłączy | Tak |  |
| 5. | dodatkowa dopinana podłoga do materaca | Tak |  |
| 6. | przenikliwy dla promieni X | Tak |  |
| 7. | możliwość użycia w pozycji zarówno siedzącej, jak i leżącej | Tak |  |
| 8. | w zestawie z pompką torbą transportową i zestawem naprawczym | Tak |  |
| 9. | waga max 10 kg | Tak |  |
| 10. | Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce | Tak |  |

Pulsoksymetr z kapnometrem – 1 szt.

|  | PULSOKSYMETR Z KAPNOMETREM | Parametr wymagany | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model | Tak |  |
| 2 | Ze wskaźnikiem pomiaru saturacji i pulsu | Tak |  |
| 3 | - z zakresem pomiaru saturacji od 20 do 100% | Tak |  |
| 4 | - z zakresem pomiaru pulsu min od 20 do 300ppm | Tak |  |
| 5 | - ze wskaźnikiem perfuzji | Tak |  |
| 6 | - czas pracy ciągłej min 80 godz dla monitorowania SpO2 oraz min 20 godz dla monitorowania SpO2 i CO2 | Tak |  |
| 7 | - wyświetlacz cyfrowy saturacji i pulsu | Tak |  |
| 8 | - z czujnikiem wielorazowym klips do pomiaru SpO2 dla dorosłych i klips dla dzieci | Tak |  |
| 9 | - kapnometria, z zakresem pomiaru EtCO2 min 0-75mmHg , z zakresem pomiaru respiracji od 2 do 60 oddechów / min | Tak |  |
| 10 | - z alarmami i pokrowcem ochronnym | Tak |  |
| 11 | Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce | Tak |  |

Płachta transportowa – 1 szt.

|  | NOSZE PŁACHTOWE | Parametr wymagany | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podać markę, model |  |  |
| 2 | wykonana z mocnego materiału winylowego |  |  |
| 3 | min. 8 rączek do przenoszenia |  |  |
| 4 | z zakładkami zapobiegającymi wysunięciu pacjenta, w zakładkach otwory do odprowadzania wody |  |  |
| 5 | nie wchłaniająca brudu, krwi, płynów i substancji ropopochodnych |  |  |
| 6 | min długość 200 cm |  |  |
| 7 | min. Szerokość 100 cm |  |  |
| 8 | waga do 2,5 kg' |  |  |
| 9 | udźwig min. 360 kg |  |  |
| 10 | Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |  |  |

KED – 1 szt.

|  | KED | Parametr wymagany | Parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym |  |  |
| 2 | materiał zmywalny |  |  |
| 3 | wyposażona w wbudowane uchwyty transportowe (podać ilość uchwytów) |  |  |
| 4 | zawierająca: - komplet pasów zabezpieczających – poduszkę wypełniającą krzywizny ciała – paski stabilizujące głowę min 2 szt. – pokrowiec ochronny |  |  |
| 5 | prześwietlana dla promieni X |  |  |
| 6 | wyposażona w komplet kodowanych kolorem pasów |  |  |
| 7 | wyposażona w system uchwytów do przenoszenia |  |  |
| 8 | obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg |  |  |
| 9 | Waga kamizelki max. 4kg |  |  |
| 10 | Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 m-ce |  |  |

Koc bakteriostatyczny – 1 szt.

|  | KOC BAKTERIOSTATYCZNY | Parametry wymagane | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Koc zapewniający ochronę termiczną pacjenta |  |  |
| 2 | Koc wykonany z trzech warstw |  |  |
| 3 | Warstwa przylegająca bezpośrednio do pacjenta: - miękka - elastyczna - nie przepuszcza płynów - odporna na powstawanie pleśni - możliwość dezynfekcji przy pomocy standardowych środków chemicznych - odporny na działanie moczu i krwi |  |  |
| 4 | Warstwa środkowa: - wykonana z materiału termoizolacyjnego |  |  |
| 5 | Warstwa zewnętrzna: - wodoodporna - łatwa w zmywaniu - zabezpiecza pacjenta przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi |  |  |
| 6 | Możliwość prania wodnego |  |  |
| 7 | Ciężar do 2 kg |  |  |
| 8 | Stworzenie komfortu fizycznego pacjentowi |  |  |
| 9 | Wytrzymały na uszkodzenia fizyczne |  |  |
| 10 | Wymagane dokumenty: deklaracja CE |  |  |

Zestaw AMBU – 1 kpl

|  | ZESTAW DO RESUSCYTACJI AMBU | Pamarety wymagane | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Worek wielorazowy dla dorosłych: - worek wykonany z silikonu, przeźroczysty - maksymalna ilość wdechów na minutę – 45 - objętość rezerwuaru tlenu 2500ml - objętość worka samorozprężalnego 1500ml - objętość dostarczanego tlenu przy wentylacji jedną ręką min. 800 ml - możliwość obrotu założonej maski na worek o 360' - rezerwuar tlenu, maska twarzowa i wężyk tlenowy w komplecie |  |  |
| 2 | Worek wielorazowy dla dzieci i noworodków: - worek wykonany z silikonu, przeźroczysty - maksymalna ilość wdechów na minutę – 105 - objętość rezerwuaru tlenu 2500ml - objętość worka samorozprężalnego 550ml - objętość dostarczanego tlenu przy wentylacji jedną ręką min. 350 ml - możliwość obrotu założonej maski na worek o 360' - rezerwuar tlenu, maska twarzowa i wężyk tlenowy w komplecie |  |  |
| 3 | W zestawie maski twarzowe silikonowe w rozmiarach dostosowanych dla dzieci i noworodków |  |  |
|  | Zestaw Triage – 1 kpl |  |  |
|  | TRIAGE | Parametry wymagane | Parametry oferowane |
| 1 | Torba transportowa wykonana z materiału Cordura 1000, kolor czerwony |  |  |
| 2 | Możliwość noszenia na pasie oraz na ramieniu |  |  |
| 3 | Torba zapinana na suwak plastikowy, nie rdzewiejący, bryzgoszczelny. |  |  |
| 4 | Na części zewnętrznej torby napis TRIAGE wykonany żółtą farbą odblaskową. Napis o wymiarach min. 145mm x 35mm |  |  |
| 5 | 30 kart segregacyjnych wykonanych z papieru wodoodpornego, z farbami naniesionymi w sposób trwały, odporny na ścieranie. Papier ma umożliwiać naniesienie informacji zarówno długopisem, flamastrem jak i ołówkiem grafitowym. Papier ten nie może poddawać się przedarciu. |  |  |
| 6 | 30 plastikowych etui na karty segregacyjne, przeźroczyste, zakończone gumką o długości min 600mm |  |  |
| 7 | 10 pasków samozaciskowych, odblaskowych, w kolorze czerwonym, opisane cyfrowo i słownie zgodnie z kodyfikacją zestawów Triage. |  |  |
| 8 | 10 pasków samozaciskowych, odblaskowych, w kolorze żółtym, opisane cyfrowo i słownie zgodnie z kodyfikacją zestawów Triage. |  |  |
| 9 | 20 pasków samozaciskowych, odblaskowych, w kolorze zielonym, opisane cyfrowo i słownie zgodnie z kodyfikacją zestawów Triage. |  |  |
| 10 | 10 pasków samozaciskowych, odblaskowych, w kolorze czarnym i białym, zgodnie z kodyfikacją zestawów Triage. |  |  |

Laryngoskop światłowodowy – 1 szt.

|  | LARYNGOSKOP ŚWIATŁOWODOWY | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rękojeść wielorazowa dla dorosłych (R14) i dzieci (AA) |  |  |
| 2 | Łopatki jednorazowe typu Macintosh rozm. 1-4 (po 10szt z każdego rozmiaru) : - stal nierdzewna - pakowane pojedynczo, w sterylnym opakowaniu - kompatybilne ze wszystkimi laryngoskopami w „zielonym standardzie” - Spełniają normę ISO 7376 |  |  |

Termometr douszny – 1 szt.

|  | Termometr douszny | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | szybki, 1 sekundowy pomiar w małżowinie usznej |  |  |
| 3 | 8 pomiarów w ciągu 1 sek. gwarantuje dokładność kliniczną – pomiar zgodny ze standardami medycznymi ASTM Standard E1965-98 |  |  |
| 4 | Ergonomiczny - umożliwia badanie pacjentów we wszystkich grupach wiekowych oraz pacjentów nie dających się zbadać metodami tradycyjnymi |  |  |
| 5 | Dokładność 0.2 stopnia C, potwierdzona badaniami klinicznymi |  |  |
| 6 | Wskaźnik poprawności wykonywania pomiaru |  |  |
| 7 | Trwała, odporna konstrukcja – przeznaczony do intensywnego użytkowania w warunkach szpitalnych – wzmocniona konstrukcja sondy podczerwieni |  |  |
| 8 | Łatwe czyszczenie i dezynfekcja |  |  |
| 9 | Zasilanie bateryjne: dwie baterie 1,5V typu AA |  |  |
| 10 | Podświetlany ekran |  |  |
| 11 | Pamięć ostatniego wyniku |  |  |

Zestaw szyn Kramera z torbą – 1 kpl.

|  | Zestaw 14 szyn Kramera w torbie transportowej: | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | w komplecie 14 szyn; |  |  |
| 2 | torba do transportu szyn, wyposażona w dwa uchwyty połączone zapięciem rzepowym |  |  |
| 3 | uchwyty umożliwiające transport szyn w ręku i na ramieniu |  |  |
| 4 | każda z szyn znajduje się w zdejmowanym, miękkim powleczeniu |  |  |
| 5 | konstrukcja powleczenia szyn-szew wewnętrzny, nić rdzeniowa |  |  |
| 6 | Rozmiary: 1500 x 120 mm – 1szt 2) 1500 x 120 mm – 1szt 3) 1200 x 120 mm – 1szt 4) 1000 x 100 mm – 1szt 5) 900 x 120 mm – 2szt 6) 800 x 120 mm – 1szt 7) 800 x 100 mm – 1szt 8) 700 x 100 mm – 1szt 9) 700 x 70 mm – 1szt 10) 600 x 70 mm – 2szt 11) 600 x 70mm – 1szt 12) 250 x 50 mm – 2sz |  |  |

Zestaw szybkiego toczenia

|  | Zestaw do ciśnieniowego podawania płynów – 1 kpl. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | zakres ciśnienia: 0-300 mmHg |  |  |
| 2 | manometr wstrząsoodporny |  |  |
| 3 | wysoka trwałość |  |  |
| 4 | łatwy i bezpieczny w użyciu |  |  |
| 5 | kolorowe oznaczenia strefy roboczej zielonej na manometrze |  |  |
| 6 | przezroczysta przednia ścianka mankietu |  |  |
| 7 | wydajna, ręczna pompka szybko napełnia mankiet |  |  |
| 8 | możliwość umieszczenia płynów o objętości 500 lub 1000 ml |  |  |
| 9 | możliwość szybkiej wymiany części gumowej mankietu – zamek błyskawiczny |  |  |
| 10 | łatwość utrzymania w czystości |  |  |

Pas miednicy

| Pas miednicowy- 1 szt. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Pas miednicowy do stabilizacji | Tak |  |

Pompa infuzyjna

| Pompa infuzyjna z mocowaniem dedykowana do ambulansu – 1 szt. | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- |
| Pompa infuzyjna dedykowana do ambulansu jednostrzykawkowa |  |  |

Defibrylator

| 1 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230V AC lub 12V DC – ładowarka minimum dwustanowiskowa |  |  |
| 3 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – min. 180 minut monitorowania lub min. 200 defibrylacji x 200J |  |  |
| 4 | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |  |  |
| 5 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia |  |  |
| 6 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  |  |
| 7 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  |  |
| 8 | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii minimum od 5 do 360J |  |  |
| 9 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  |  |
| 10 | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG, w wyposażeniu łyżki dziecięce |  |  |
| 11 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia |  |  |
| 12 | Stymulacja przez skórna w trybie sztywnym i na żądanie Częstość stymulacji min. 40-170 impulsów/minutę |  |  |
| 13 | Regulacja prądu stymulacji min. 0-200 mA |  |  |
| 14 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  |  |
| 15 | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  |  |
| 16 | Alarmy częstości akcji serca |  |  |
| 17 | Zakres pomiaru tętna od 20-300u/min |  |  |
| 18 | Prezentacja zapisu EKG – minimum 3 kanały na ekranie |  |  |
| 19 | Wydruk EKG na papierze o szerokości minimum 70 mm |  |  |
| 20 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  |  |
| 21 | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych |  |  |
| 22 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych i dzieci |  |  |
| 23 | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips |  |  |
| 24 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych |  |  |
| 25 | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją, bez udziału użytkownika. |  |  |
| 26 | Możliwość rozbudowy o moduł IBP |  |  |
| 27 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury |  |  |
| 28 | Aparat przenośny |  |  |
| 29 | Torba transportowa + 3 akumulatory+ komplet kabli do EKG 12 |  |  |
| 30 | Uchwyt karetkowy certyfikowany |  |  |
| 31 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 32 | Deklaracja zgodności lub certyfikat CE |  |  |
| 33 | Okres gwarancji min. 24 max. 60 miesięcy |  |  |
| 34 | Minimum 2 przeglądy gwarancyjne bezpłatne |  |  |
| 35 | W razie awarii na żądanie Zamawiającego sprzęt zastępczy |  |  |