Załącznik 2

| PARAMETRY GRANICZNE Analizatory parametrów krytycznych Parametry bezwzględnie wymagane | Warunek graniczny | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dwa w pełni automatyczne, analizatory parametrów krytycznych pracujące w systemie ciągłym dokonujące jednoczasowo i w jednej próbce pomiaru: pH, pCO2, pO2, K+, Na+, Ca++, Glukoza, Mleczany, Hct, rok produkcji -nie starszy niż 2015 | podać |  |
| 2. | Analizatory przeznaczony do pracy w trybie oddziałowym – analizator kasetowy pracujące na bazie maksymalnie dwóch kaset zawierających wszystkie elementy wymienialne takie jak sondę aspirującą, odczynniki, sensory, płyny kalibracyjne, płyny kontrolne, myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki | TAK |  |
| 3. | Analizatory przeznaczone do pracy w trybie oddziałowym- ilość kaset zawierających wszystkie elementy wymienialne ( wymienione w pkt 2) skalkulowana tak, aby były one wymieniane jednoczasowo w celu ograniczenia do minimum czynności obsługowych analizatora jak też czasu poświęcanego na jego obsługę. Wymagane jest załączenie odpowiedniej dokumentacji (certyfikaty, gwarancje) potwierdzającej czas pracy kaset | TAK |  |
| 4. | Możliwość stosowania kaset różnej wielkości w zależności od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń | TAK |  |
| 5. | Analizatory w pełni automatyczne nie wymagający żadnych procedur konserwacyjnych typu odbiałczanie, przemywanie, czyszczenie lub manualna wymiana sondy aspiracyjnej | TAK |  |
| 6. | Automatyczna kalibracja nie wymagająca żadnych gazów ani powietrza atmosferycznego jedno- lub dwupunktowa bez konieczności ingerencji Użytkownika. Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji Użytkownika | TAK |  |
| 7. | Wbudowany, w pełni automatyczny system kontroli jakości w czasie rzeczywistym, zapewniający automatyczną naprawę oraz dokumentację błędów, nie wymagający jakichkolwiek czynności obsługowych ze strony Użytkownika w trakcie jego użytkowania. | TAK |  |
| 8. | Każdorazowa walidacja kasety przed jej uruchomieniem. | TAK |  |
| 9. | Interfejsy umożliwiające przesyłanie danych w sieci w systemie dwukierunkowym | TAK |  |
| 10. | Oprogramowanie w języku polskim, baza danych na min 10 000 wyników | TAK |  |
| 11. | Objętość próbki: do 160 mikrolitrów, czas pomiaru poniżej 100 sekund | TAK |  |
| 12. | Aparaty wyposażone w UPS i drukarkę wewnętrzną | TAK |  |