L.Dz./TP/              /2018                                                                           Wodzisław Śląski  02.10.2018r.

Do: Oferenci biorący udział w postępowaniu na dostawa łóżek dla Oddziału  Anestezjologii i Intensywnej Terapii numer sprawy:33/ZP/18

Dyrekcja Powiatowego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Rydułtowach

i Wodzisławiu Śląskim z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim informuje, że wpłynęły następujące pytania do w/w postępowania:

Pytania do Umowy oraz załącznika nr 2 Dział III Oświadczenie Wykonawcy o warunkach gwarancji:

§4 ust. 7:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie czasu reakcji na awarię z 24 godzin do 48 godzin, licząc od czasu powiadomienia (fax.; telefon; e – mail)? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

§4 ust. 8:

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu, iż: w okresie udzielonej gwarancji, w przypadku braku możliwości usunięcia awarii w ciągu 5 dni roboczych (licząc od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprzęt zastępczy na czas naprawy o nie gorszych parametrach niż uszkodzony bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu? Jeżeli nie to na jakie maksymalne wydłużenie tego czasu Zamawiający wyrazi zgodę?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko o poniższych parametrach?

|  | Kolumnowe łóżko - fabrycznie nowe. Rok produkcji: 2018. |
| --- | --- |
|  | Szerokość łóżka z podniesionymi poręczami bocznymi maksymalnie 990 mm |
|  | Długość bazowa łóżka max. 2300 mm |
|  | Leże z możliwością przedłużenia o min. 100 mm od długości bazowej |
|  | Łóżko wielofunkcyjne, wielopozycyjne z pozycją krzesła kardiologicznego |
|  | Konstrukcja łóżka oparta na trzech maksymalnie szeroko rozstawionych kolumnach o przekroju kołowym umożliwiających monitorowanie pacjenta ramieniem C i umożliwiających uzyskanie przechyłu bocznego w celu zastosowania terapii ułożeniowej. |
|  | Leże łóżka czterosegmentowe, z trzema segmentami ruchomymi |
|  | Elektryczna regulacja wysokości leża |
|  | Minimalna wysokość leża od podłogi nie więcej niż 490 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |
|  | Maksymalna wysokość leża od podłogi nie mniej niż 810 mm. Wymiar dotyczy powierzchni, na której spoczywa materac |
|  | Elektryczna regulacja oparcia pleców w zakresie od 0o do min. 70o bez funkcji zatrzymania oparcia i akustycznej sygnalizacji, gdy osiągnie ono kąt pochylenia 30o (zarówno w trakcie podnoszenia, jak i w trakcie opuszczania oparcia) |
|  | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga 15o (±2o) (regulacja z panelu centralnego zawieszanego na szczycie od strony nóg – wyłącznie dla personelu) |
|  | Elektryczna regulacja pozycji anty - Trendelenburga 15o (±2o) (regulacja z panelu centralnego zawieszanego na szczycie od strony nóg – wyłącznie dla personelu) |
|  | Elektryczna regulacja segmentu uda w zakresie od 0º do min. 40º |
|  | Elektryczna regulacja funkcji autokontur - jednoczesne uniesienia segmentu oparcia pleców oraz segmentu uda |
|  | Przechyły boczne leża regulowane elektrycznie - ze względów bezpieczeństwa regulacja dostępna tylko z panelu centralnego oraz z sterowników nożnych zabezpieczonych przed nieświadomym uruchomieniem poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej. W najniższym położeniu, przy wypoziomowanej ramie leża, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 5(. Przy wypoziomowanej ramie leża na wysokości powyżej 635 mm, przechył boczny (w każdą ze stron) o wartości min. 15o |
|  | Brak dostępu do funkcji przechyłów bocznych poprzez zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem funkcji poprzez konieczność wciśnięcia przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. |
|  | Automatyczne zatrzymanie leża dla kąta przechyłu bocznego wynoszącego 00 w trakcie przesterowywania położenia leża z jednego przechyłu bocznego do drugiego. |
|  | Funkcja autoregresji oparcia pleców min. 110 mm |
|  | Brak konieczności funkcji autoregresji segmentu uda |
|  | Łóżko wyposażone w centralny panel sterujący umieszczony pod leżem, od strony nóg pacjenta – w wysuwanej półce na pościel. Możliwość wyjęcia panelu oraz zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta. |
|  | Centralny panel sterujący z przyciskami membranowymi, wyposażony we wskaźnik podłączenia łóżka do sieci elektrycznej oraz wskaźnik ładowania akumulatora łóżka. |
|  | Panel z trzema polami rozróżnionymi kolorystycznie: - pole do sterowania min. kolumnami w zakresie przechyłów Tr/aTr i przechyłów bocznych, - menu do sterowania min. segmentami leża (oparcie pleców, segment ud, autokontur) i wysokością leża - menu do sterowania min. pozycją krzesła kardiologicznego, pozycją antyszokową, pozycją CPR, pozycją do badań. |
|  | W trakcie regulacji elektrycznych funkcji łóżka z centralnego panelu sterującego, widoczna jest ikona (piktogram) regulowanej funkcji |
|  | Przyciski funkcyjne pilota przewodowego sterującego podświetlane. Pilot z funkcją latarki umożliwiający oświetlenie otoczenia łóżka. |
|  | Centralny panel sterujący umożliwiający sterowanie następującymi funkcjami łóżka: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur - regulacja pozycji Trendelenburga - regulacja pozycji anty-Trendelenburga - regulacja przechyłów bocznych - pozycja „krzesła kardiologicznego” - pozycja CPR - pozycja antyszokowa - pozycja do badań |
|  | Pozycja „krzesła kardiologicznego” uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. |
|  | Pozycja CPR uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. |
|  | Pozycja antyszokowa uzyskiwania poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie jednego, odpowiednio oznakowanego przycisku na panelu centralnym. |
|  | Możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji do badań na wysokości dostosowanej do wykonywanego zabiegu, czynności pielęgnacyjnych lub badania, poprzez wybór funkcji „do badań” na panelu centralnym poprzez przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku oraz przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na sterowniku nożnym. |
|  | Pozycja autokontur uzyskiwania poprzez wybór tej funkcji na panelu centralnym przez przyciśnięcie i przytrzymanie odpowiedniego przycisku na panelu centralnym (góra lub dół). |
|  | Brak informacji na ekranie dotykowym, wyświetlanej w czasie rzeczywistym, czy segmenty leża znajdują się w ustawieniu Fowler Low, Fowler Semi, Fowler Standard czy Fowler High. |
|  | Możliwe trzy stany systemu sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka: - stan I – wszystkie sterowniki (panel, pilot przewodowy, sterowniki nożne) nieaktywne, brak możliwości regulacji elektrycznych funkcji łóżka (poza funkcjami ratującymi życie) - stan II - możliwość regulacji elektrycznych funkcji łóżek ze wszystkich sterowników (panel, pilot przewodowy, sterowniki nożne) - stan III – centralny panel sterujący z możliwością zablokowania poszczególnych regulacji kolumn i leża. Możliwość regulacji elektrycznych funkcji ratujących życie z centralnego panelu sterującego niezależnie od ustawionych blokad. |
|  | Odłączenie wszelkich (za wyjątkiem funkcji ratującej życie) regulacji z pilota, sterowań nożnych i panelu po min 180 sekundach nieużywania regulacji chroniącej pacjenta przed nagłymi niepożądanymi regulacjami (konieczność świadomego ponownego uruchomienia regulacji) |
|  | Wyraźnie oznaczony przycisk aktywujący regulacje. Przycisk dostępny na pilocie dla pacjenta, panelu centralnym, sterownikach nożnych. Przycisk aktywujący nie umożliwia odblokowywania zablokowanych funkcji na panelu centralnym. |
|  | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczony przycisk, np. napisem STOP – po jego naciśnięciu natychmiastowo blokowany jest cały system sterowania elektrycznymi funkcjami łóżka (centralny panel sterujący, pilot przewodowy, sterowniki nożne). |
|  | Centralny panel sterujący wyposażony w charakterystycznie oznaczone przyciski, np. ikoną zamkniętej kłódki, blokujące poszczególne sterowania elektryczne funkcjami łóżka (panel, pilot przewodowy, sterowniki nożne) za wyjątkiem tzw. „funkcji ratujących życie” dostępnych tylko z centralnego panelu sterującego: (pozycja CPR) |
|  | Centralny panel sterujący z możliwością selektywnego blokowania elektrycznych funkcji łóżka. |
|  | Elektryczne funkcje łóżka regulowane z pilota przewodowego: - regulacja wysokości leża - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców - regulacja kąta nachylenia segmentu ud - funkcja autokontur |
|  | Układ sterowania zapewniający możliwość zablokowania regulacji elektrycznych funkcji łóżka sterowanych na pilocie przewodowym, panelu centralnym i sterownikach nożnych. |
|  | Regulacje poszczególnych funkcji elektrycznych łóżka za pomocą sterowników nożnych: - regulacja wysokości leża - pozycja egzaminacyjna (do badań) - przechyły boczne - autokontur, Regulacje z paneli możliwe po świadomym naciśnięciu, przycisku uruchamiającego dostępność funkcji. Sterowniki nożne zabezpieczone przed wnikaniem wody i pyłów. Przyciski z gumową osłoną. |
|  | Zabezpieczenie przed nieświadomym uruchomieniem sterowania nożnego poprzez konieczność świadomego podniesienia osłony chroniącej. |
|  | Segment podudzia regulowany ręcznie przy pomocy systemu zapadkowego |
|  | Wbudowany akumulator wykorzystywany do sterowania funkcjami łóżka w przypadku zaniku zasilania oraz w przypadku przetaczania łóżka |
|  | Konstrukcja łóżka wykonana ze stali węglowej lakierowanej proszkowo. |
|  | Segmenty leża wypełnione lamelami, segment pleców umożliwiający wykonanie zdjęcia poprzez wsunięcie kasety pod materac lub pacjenta |
|  | Segment oparcia pleców z możliwością szybkiego, ręcznego poziomowania (CPR) dźwigniami umieszczonymi w okolicy segmentów pleców |
|  | Układ jezdny z czterema podwójnymi kołami o średnicy min. 150 mm – z blokadą kierunkową jazdy |
|  | Dźwignia hamulca centralnej blokady kół umieszczona w od strony nóg pacjenta pod podwoziem łóżka |
|  | Funkcja jazdy na wprost i łatwego manewrowania |
|  | Szczyty łóżka wyjmowane z gniazd ramy leża, wykonane z tworzywa polipropylenowego Szczyty od strony nóg poruszający się wraz z ramą leża. Szczyty wyjmowane z możliwością blokady na czas transportu. |
|  | Rama leża wyposażona w poziomicę |
|  | Rama leża wyposażona w 4 krążki odbojowe |
|  | Łóżko zaopatrzone w 4 haczyki na woreczki na płyny infuzyjne |
|  | Możliwość montażu wieszaka kroplówki w czterech narożach ramy leża |
|  | Listwy do mocowania wyposażenia mocowane po obu stronach ramy leża |
|  | Poręcze boczne dzielone, dwuczęściowe odchylane i składane wzdłuż ramy leża nie powodujące poszerzenia łóżka, składane poniżej poziomu materaca. Barierki spełniające normę bezpieczeństwa EN 60601-2-52 |
|  | Łóżko wyposażone od strony nóg pacjenta w wysuwaną półkę na pościel |
|  | Udźwig łóżka min. 250 kg dla pozycji reanimacyjnej |
|  | Elementy wyposażenia łóżka: - materac przeciwodleżynowy o grubości min. 14 cm w tkaninie nieprzemakalnej, paroprzepuszczalnej, z możliwością obracania materaca (zamiana stron) w celu przedłużenia żywotności materaca, dostosowany wymiarowo do łóżka – 1 szt.. - wieszak kroplówki (4 chromowane haczyki) – 2 szt. - uchwyt na kaczkę – 1 szt. - uchwyt na basen – 1 szt. |
|  | Katalogi potwierdzające oferowane parametry (dołączyć do oferty) |
|  | Łóżko dostarczone w stanie umożliwiającym natychmiastowe użytkowanie |
|  | Powierzchnie łóżka odporne na środki dezynfekcyjne |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych. |

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

2. Czy Zamawiający będzie wymagał materaca przeciwodleżynowego, zabezpieczającego pacjenta do IV stopnia odleżyn (w czterostopniowej skali) w pokrowcu wodoodpornym, paroprzepuszczalnym (zapinanym na jeden suwak, zapinany 360° z możliwość odpięcia tylko górnej części pokrowca, gdzie suwak zakryty jest naszywką materiałową):

- wykonanego z technologii pianki poliuretanowej zimnej, w jednostronnym pokrowcu z możliwością obracania (zamiana stron, głowa – nogi) w celu przedłużenia jego żywotności

- z bezpiecznym obciążeniem roboczym min 200 kg

- w którym rdzeń wykonany trzystrefowo: głowa, ciało i pięty (każda ze stref osobno wyprofilowana, oraz wykonana z innej gęstości materiału)

- którego krawędzie wykonane z pianki o większej twardości niż centralna część.

- w którym strefa głowy oraz pięt wykonane z trzech warstw piany o różnej gęstości i funkcjonalności, a górna warstwa wykonana z piany Viscoelastic z funkcją pamięci kształtu ciała pacjenta oraz którego centralna część materaca posiada nacięcia w celu lepszej dystrybucji ciężaru ciała pacjenta

- który jest tego samego producenta co łóżko – w celu zapewnienia idealnego dopasowania do leża łóżka?

Odpowiedź : Zamawiający dopuszcza.

Z poważaniem