L.dz.TP/…………/2018

Wodzisław Śl., 16.10.2018r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym

na „Dostawę sprzętu do endoskopii

( laparoskopii  i  histeroskopii)

dla Oddziału

Ginekologiczno- Położniczego”

nr sprawy 36/ZP/18

- Czy zamawiający dopuści maksymalny termin realizacji zamówienia do 8 tygodni

od daty zawarcia umowy?

- Prosimy o wydłużenie czasu reakcji serwisu z 24 godzin na 72 godziny od powiadomienia.  Czas ten jest optymalny pod względem planowania prac serwisu i tym samym zapewnienia usług na najwyższym poziomie.

- Czy Zamawiający zrezygnuje z naliczania kar umownych z tyt. uchybienia terminowi     o którym mowa w w § 4 ust. 4  wzoru umowy w wypadku wstawienia sprzętu zastępczego?

- Czy Zamawiający przewiduje przyznanie dodatkowych punktów za parametry techniczne  w trakcie badania oferty? ( opis przedmiotu zamówienia, morcelator,  pkt 8 oraz pkt. . 13)

Odpowiedź:

Ad.1 do Ad.3  Zamawiający wyraża zgodę

Ad.4 Zamawiający nie przewiduje przyznawania dodatkowych punktów za parametry techniczne  w trakcie badania oferty. Punktację wymienioną w tabeli w pkt 8 i 13 Zamawiajacy wykreśla . Wobec tego pkt 8 i 13 otrzymuje brzmienie:

| 8 | Maksymalna prędkość obrotowa noża min. 1100 obr/min. | TAK = 1100 obr./min. - |  |
| --- | --- | --- | --- |

| 13 | Nominalny moment obrotowy silnika morcelatora min. 0,50 Nm | TAK = 0,5 Nm - |  |
| --- | --- | --- | --- |

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie dedykowanego do zestawu morcelatora kosza drucianego do mycia i sterylizacji silnika morcelatora (opis przedmiotu zamówienia, morcelator, pkt. 21) spełniającego wszystkie wymagania  Zamawiającego, który nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych (Dz. U. 10.107.679) i posiada stawkę podatku VAT – 23%?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie Nr 1 do : Morcelator - zestaw 1

Czy Zamawiający dopuści morcelator o następujących parametrach: Morcellator 15mm. W zestawie: sterownik, mikromot, uchwyt napędowy, przycisk nożny, prowadnica, trokaru, nóż morcelatora, system uszczelek, kable. Sterownik morcelatora - możliwość regulacji wartości prędkości maksymalnej noża w zakresie 100 – 1000 obr/min. Wyświetlacz zakresu obrotów jak i przyciski sterujące, w tym przycisk umożliwiający wybór kierunku obrotu. Mikromotor o prędkości obrotowej dostosowanej do ścinania tkanek w operacjach ginekologicznych 4000-40.000 obr/min, wielorazowy, autoklawowalny. Uchwyt napędowy – wielorazowy autoklawowalny. Rurka tnąca – nóż morcelatora Ø 15 mm, wielorazowa, autoklawowalna z systemem chowanego ostrza przy wprowadzaniu do otrzewnej . Prowadnica trokaru Ø 15 mm - wielorazowa, autoklawowalna. Trokar Ø 15 mm - wielorazowy, autoklawowalny. System uszczelek, pozwalający na użycie standardowych narzędzi laparoskopowych o średnicy 10mm i ewakuację zmorcelowanej tkanki w prowadnicach trokarów o średnicy do 20mm bez ryzyka wycieku gazu i bez konieczności stosowania jakichkolwiek redukcji. Możliwość rozbudowy wyposażenia o trokar, płaszcz, nóż, nakładka/port, umożliwiającego zastosowanie średnic tnących 12mm i 20mm bez konieczności zakupu uchwytu napędowego, mikromotoru i jednostki sterującej.

Ergonomiczny uchwyt

Uszczelki o średnicy 12mm i 15mm do morcelatora (w opakowaniu 10 szt.).

Uszczelki o średnicy 12mm i 15mm do morcelatora (w opakowaniu 10 szt.).

Kleszczyki chwytające o średnicy 10mm(do morcelatara), w kształcie pazurów tzw. "Claw", obie szczęki ruchome , długość robocza 310mm. W zestawie: wkład, płaszcz, uchwyt axialny z blokadą, nieobrotowy.

Środek czyszczący w spray'u, 500 ml.

Łącznik do spray'u czyszczącego .

Łącznik do spray'u czyszczącego.

Kosz do sterylizacji, transportu i przechowywania instrumentów, zawierający dolną część kosza, pokrywę, stojak, drążek 2x. Wymiary szer. 250 mm x dł. 530 x wys. 108 mm, ciężar 2,2 kg. Zestaw startowy uchwytów silikonowych dla narzędzi.

Pytanie Nr 2 do : Optyki histeroskopowe -2szt. Czy Zamawiający dopuści optyki histeroskopowe o następujących parametrach: Optyka histeroskopowa 2,7mm. Kąt patrzenia 30 stopni. Kąt pola widzenia 80 stopni. Średnica zewnętrzna 2,7 mm. Długość całkowita 371mm. Długość robocza 318mm. Optyka z systemem identyfikacji kolorami na przyłączu światłowodu optyki, pozwalającym na szybki dobór odpowiedniej średnicy światłowodu. Optyka wyposażona w szafranowe szkiełko odporne na zarysowania w dystalnej części optyki. Optyka z systemem identyfikacji umożliwiającym szybką identyfikację kąta patrzenia optyki podczas zabiegu. Naniesiona identyfikacja HD na okularze optyki. Kosz do mycia i sterylizacji oferowanej optyki -szer. 59 mm, dł. 471 mm, wys. 54mm, waga 355 g

Odpowiedź:

Ad 1-Ad.2  Należy zaoferować zgodnie z SIWZ

Z poważaniem