L.dz.TP/8140/2018

Wodzisław Śl., 26.11.2018r

Do: Oferenci biorący udział

w postępowaniu przetargowym pn:

„Dostawa urządzeń do kompresji

klatki piersiowej”

nr sprawy 40/ZP/18

# Pytania:

Punkt 3.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie z częstością kompresji wynoszącą 100 ±1 /min?

Punkt 5.

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które jako alternatywa dla aktywnej dekompresji klatki piersiowej – przez ssawkę - wykorzystuje pas obejmujący klatkę piersiową pacjenta, dzięki czemu podczas kompresji reaguje cała klatka piersiowa co dodatkowo pozwala zwiększyć wentylację oraz perfuzję krwi.

Punkt 6.

Czy zamawiający dopuści urządzenie z akumulatorem wewnętrznym o źródłach zasilania pochodzących z instalacji sieciowej 230V AC oraz ze ściany karetki

DC – 24V

Punkt 7.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, którego czas pełnego naładowania akumulatora wewnętrznego  (do 100% pojemności) wynosi do 6h? Dłuższy czas ładowania akumulatora związany jest ze zdecydowanie większą pojemnością akumulatora co oznacza dłuższą, nieprzerwaną pracą urządzenia wynoszącą 3h?

Punkt 8.

Czy Zamawiający dopuści urządzenie, które zapewnia ładowanie akumulatora wewnętrznego, w warunkach, gdy urządzenie nie pracuje? Takie rozwiązanie zostało zastosowane intencjonalnie, aby maksymalnie wydłużyć żywotność akumulatora wewnętrznego. Doładowywanie baterii podczas pracy urządzenia negatywnie wpływa na parametry baterii w dłuższej perspektywie czasu. Jednocześnie długość pracy urządzenia po pełnym naładowaniu akumulatora wynosi około 3 godziny, dzięki czemu doładowywanie podczas pracy nie jest konieczne.

Punkt 13.

Czy zamawiający dopuści urządzenie, które nie posiada wbudowanego modułu bluetooth?

W przypadku wykonywania resuscytacji krążeniowo oddechowej transfer danych na komputer PC jest rzadko stosowane w praktyce ze względu na inne czynności związane z ratowaniem życia pacjenta. Wykorzystanie modułu bluetooth także podwyższa koszt zakupu urządzenia.

Odpowiedź:

Punkt 3   Zamawiający nie wyraża zgody

Punkt 5    Zamawiający nie wyraża zgody

Punkt 6   Zamawiający nie wyraża zgody

Punkt 7   Zamawiający nie wyraża zgody

Punkt 8   Zamawiający nie wyraża zgody

Punkt 13  Zamawiający wyraża zgodę

Pytania:

Prosimy o dopuszczenie urządzenia o następujących parametrach:

- Dobór siły ucisku względem sztywności klatki piersiowej z fizjologicznym odprężeniem klatki piersiowej do pozycji wyjściowej

- Czas ładowania akumulatora wewnętrznego 135 min.

- Możliwość zgrania danych za pomocą karty SD z urządzenia o parametrach prowadzonej resuscytacji i jej przebiegu w czasie do komputera

- System pasów stabilizujących pacjenta bez konieczności stosowania osobnej podkładki pod głowę z mocowaniem rąk pacjenta wzdłuż osi ciała

- 2 wieloazowe elementy bezpośredniego kontaktu z pacjentem przy masażu

przy zachowaniu pozostałych zapisów OPZ.

Odpowiedź:

-   Zamawiający nie wyraża zgody

-   Zamawiający wyraża zgodę

-   Zamawiający wyraża zgodę

-   Zamawiający nie wyraża zgody

-   Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 2.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przesunięcie terminu dostawy z 14 dni na 30 dni? Takie rozwiązanie związane jest z koniecznością zamówienia towaru z zagranicy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody

Z poważaniem