# Dział II Załącznik nr 2
  PAKIET -I

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Lp.	Parametr wymagany	Warunek	Parametr oferowany
Oferowany asortyment (producent/model/rok produkcji) 2020r.
1	Aparat do znieczulania noworodków, dzieci i dorosłych	Tak
2	Podstawa jezdna, hamulec na min 2 kołach, uchwyty butli rezerwowych, reduktory do butli O2 i N2O	Tak
3	Szuflada na akcesoria (zamykana na klucz).	Tak
4	Ekran respiratora na ruchomym wysięgniku, niewbudowany, dotykowy, o przekątnej 15,0 cala (38,1 cm), konfigurowalny interfejs użytkownika, inteligentne zarządzanie alarmami.	Tak
5	Ekonomiczny, pneumatyczny napęd respiratora	Tak
6	Zintegrowany moduł gazowy, pomiar wdechowego i wydechowego stężenia O2, N2O, CO2 i anestetyków (automatyczna identyfikacja Halotanu, Enfluranu, Izofluranu, Sevofluranu i Desfluranu); xMac – współczynnik MAC skorelowany do wieku pacjenta	Tak
7	Prezentacja krzywych, parametrów znieczulania i wentylacji na ekranie respiratora	Tak
8	Ujście gazów do podłączenia układów bezzastawkowych niezależne od układu okrężnego	Tak
9	Przepływomierze elektroniczne, prezentacja wirtualnych przepływomierzy, pneumatyczny mieszalnik, przepływomierze umożliwiające podaż gazów w systemie anestezji z niskimi i minimalnymi przepływami	Tak
10	Automatyczne dostosowanie granic alarmowych. / Alarm TV i MV z regulowanymi progami alarmowymi górnym i dolnym.	Tak
11	Dozowanie O2 i środków znieczulających również przy wentylacji ręcznej.	Tak
12	Test aparatu interaktywny z interakcją z użytkownikiem w czasie jego trwania.	Tak
13	Zintegrowane, regulowane oświetlenie blatu roboczego typu LED	Tak
14	Podgrzewane czujniki przepływu układu oddechowego	Tak
15	Przygotowany do pracy z wielorazowymi i jednorazowymi zbiornikami z wapnem sodowanym i bezsodowym	Tak
16	Tryby wentylacji: Man/Spon, VC, PC, VC-SIMV, PC-SIMV, PSV z automatycznym włączeniem trybu zapasowego	Tak
17	Objętość oddechowa TV regulowana od 20 ml	Tak
19	Zastawka APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie, poprzez skręcanie zastawki do minimum.	Tak
20	Zasilanie z wbudowanego akumulatora, minimum do 90 minut w typowych warunkach.	Tak
21	Ssak inżektorowy, zasilany powietrzem z przyłącza w aparacie.	Tak
22	Szyna do zamocowania dwóch parowników z blokadą	Tak
23	Akcesoria dostarczane z aparatem:	Tak
24	• akcesoria ssaka (1 kpl.), / • wielorazowy pojemnik pochłaniacza (2 szt.), / • wkłady do ssaka (25 szt.), / • zestaw drenów wysokociśnieniowych do N2O, O2, Powietrza, wtyki AGA (dł. 3 m.) (1 kpl.), / • rura odciągu gazów, długość 5 m z wtykiem DIN, / • układy pacjenta dorosłego (10 kpl.), / • linie próbkujące (10 szt.), / • pułapki do linii kapnograficznych/gazowych (10 szt.).	Tak
25	Parowniki (wyposażenie opcjonalne nie zawarte w ofercie): / • możliwość rozbudowy o parowniki: SEV, DES, ISO.	Tak
	Monitor pacjenta
1	Monitor kompaktowy, z kolorowym ekranem LCD o przekątnej 12,1” z wbudowanym zasilaczem sieciowym, przeznaczony do monitorowania noworodków, dzieci i dorosłych	Tak
2	Sterowanie za pomocą przycisków sprzętowych, pokrętła i menu ekranowego w języku polskim.	Tak
3	Możliwość wykorzystania monitora do transportu: / - masa poniżej 4 kg / - wygodny uchwyt do przenoszenia / - wewnętrzny akumulator, dostępny do wymiany przez użytkownika, wystarczający na min. 3 godziny pracy / - system mocowania monitora, umożliwiający szybkie zdjęcie bez użycia narzędzi i wykorzystanie do transportu	Tak
4	Chłodzenie konwekcyjne kardiomonitora	Tak
5	6 kanałów dynamicznych. Dostępny ekran dużych liczb	Tak
6	Możliwość skonfigurowania, zapamiętania w monitorze i późniejszego przywołania 7 własnych zestawów parametrów pracy monitora	Tak
7	Trendy tabelaryczne i graficzne wszystkich mierzonych parametrów z 7 dni.	Tak
8	Trendy z ostatnich 20 min z rozdzielczością 10-sekundową	Tak
9	Pamięć wszystkich krzywych dynamicznych z 36 godzin	Tak
10	Możliwość rozbudowy o rejestrator taśmowy, drukujący 3 krzywe dynamiczne	Tak
11	Możliwość rozbudowy o współpracę z aparatem do znieczulania i respiratorem	Tak
12	Pomiar EKG z 3 i 5 elektrod, z możliwością wyświetlania jednocześnie 7 odprowadzeń	Tak
13	Pomiar SpO2 algorytmem Nellcor lub TruSignal	Tak
14	Pomiar ciśnienia wyzwalany ręcznie i automatycznie z ustawianym czasem powtarzania do 2 godzin	Tak
15	Pomiar 2 ciśnień metodą inwazyjną, z możliwością stosowania przetworników różnych producentów	Tak
16	Pomiar zwiotczenia za pomocą oddzielnego monitora ToFscan, wyposażonego w akcelerometr 3D	Tak
17	Akcesoria dostarczane z monitorem	Tak
	• Przewód do pomiaru EKG z 3 elektrod / • Przewód do pomiaru EKG z 5 elektrod / • Czujnik SpO2, na palec, dla dorosłych / • Mankiet do pomiaru ciśnienia metodą nieinwazyjną, standardowy dla dorosłych / • Czujnik temperatury skóry / • Akcesoria wielorazowe do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną w 1 torze / • Akcesoria do pomiaru NMT	Tak
18	Gwarancja min 24 miesiące	Tak
19	Bezpłatny przegląd zgodnie z wymaganiami producenta nie mniej niż raz do roku / Zmiana treści wymogu odpowiedziami z dn. 07.09.2020: / ,,Wykonawca zapewni także bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymaganiami producenta”	Tak

Uwaga: TAK – oznacza bezwzględny wymóg, brak żądanej opcji spowoduje odrzucenie oferty.
Wszystkie parametry muszą być potwierdzone w dołączonych do oferty katalogach/folderach/prospektach/informacjach producenta z zakreśleniem danego parametru oraz wskazaniem nr pozycji w tabeli parametrów.
Wymienione dokumenty muszą być przedstawione w języku polskim.

Oświadczam/y, że oferowany sprzęt jest kompletny i będzie po dostarczeniu gotowy do działania bez żadnych dodatkowych zakupów i jest Fabrycznie nowy.

Nazwa serwisu: ……………………………………
Adres:
Telefon……………………………… fax…………Adres e-mail …………………………
Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:
Nazwa serwisu: ……………………………………
Adres:
Telefon……………………………… fax…………………Adres e-mail ……………………
UWAGA: Parametr techniczny opisany wartościowo lub określony „TAK” jest bezwzględnie wymagany, musi być uwidoczniony i potwierdzony w oryginalnych opracowaniach technicznych producenta
( Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania do złożenia takich dokumentów).
Niespełnienie powoduje odrzucenie oferty.
Treść oświadczenia wykonawcy:
Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania przetargowego do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.
Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia)

Cena netto: Cena brutto:

        ……………………..…………………………………
        Data podpis osoby upoważnionej