ZAŁĄCZNIK NR  2

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia:

Zadanie nr 1. -STÓŁ OPERACYJNY OGÓLNOCHIRURGICZNY Z RAMIENIEM C

Nazwa oferenta:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| I | STÓŁ DO OPERACJI OGÓLNOCHIRURGICZYCH, podać: producent, nazwa i typ | TAK, podać |  |
|  | Konfiguracja blatu stołu: – podgłówek płytowy na całą szerokość blatu, - oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe), - płyta lędźwiowa, - podnóżki: lewy i prawy. Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem. Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia. Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem | TAK |  |
|  | Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu | TAK |  |
|  | Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm ) | TAK |  |
|  | Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja wysokości: 720 do 1140 mm ( ± 20 mm ) | TAK |  |
|  | Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka: - 550 do 550 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony: min. po 300 | TAK |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
|  | Przechył anty-Trendelenburga: min. 400 | TAK |  |
|  | Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300 ( ± 50 ) | TAK |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C | TAK |  |
|  | Regulacja pilotem następujących pozycji: regulacja wysokości regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu) funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku) wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu) przechyły wzdłużne i boczne pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej przesuw wzdłużny blatu | TAK |  |
|  | Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji. Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji wyświetla się piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru. Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”. Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów. Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta. | TAK |  |
|  | Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu | TAK |  |
|  | Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, gatunek stali: AISI 316L , polskie oznaczenie 00H17N14M2 Nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu). | TAK |  |
|  | Podstawa w kształcie litery „T” zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu. Wysokość podstawy nie więcej niż 140 mm od podłogi. | TAK |  |
|  | Stół przejezdny - mobilny z mechanicznym systemem blokowania podstawy | TAK |  |
|  | Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą | TAK |  |
|  | Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. | TAK |  |
|  | Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. | TAK |  |
|  | Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 275 kg | TAK |  |
|  | Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg | TAK |  |
|  | Wyposażenie stołu : 1. Podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu w płaszczyźnie poziomej – 2 szt. 2. Ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt. 3. Wieszak kroplówki wykonany ze stali nierdzewnej – 1 szt. 4. Przystawka ortopedyczna – 1 szt. - wykonana ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej, mocowana do blatu, wykonująca wraz z blatem przechyły boczne i wzdłużne oraz zmianę wysokości. Umożliwiająca śródoperacyjne monitorowanie ramieniem C i dogodny dostęp chirurga do chorego. Możliwość wyposażenia dodatkowego przystawki do wykonywania specjalistycznych zabiegów. Zakres regulacji wysokości wysięgnika aparatu naciągowego: min. 320 mm, rozstaw pomiędzy wałkiem oporowym, a aparatem naciągowym: min. 500 mm do 1250 mm, wysuw śruby aparatu naciągowego: min. 200 mm, zakres regulacji położenia ramion obrotowych: 180º. Możliwość zmiany długości oraz kąta rozwarcia ramion przystawki. Każde z dwuczęściowych ramion przystawki z dwoma obrotowymi węzłami pozwalającymi na niezależną regulację obu części pojedynczego ramienia w płaszczyźnie prostopadłej do osi węzła. Układ ramion przystawki zapewniający możliwość monitorowania kończyn dolnych pacjenta. Trapezowy blat przystawki montowany w miejsce podnóżków w blacie stołu operacyjnego. Przystawka ortopedyczna wyposażona w: dwie podpórki ramion przystawki. Podpórki z kołami z blokadą obrotu podpórkę nogi do podpierania kończyny w części podudzia lub uda w trakcie wykonywania zabiegów operacyjnych – 1 szt. przystawka do operacji kolana montowana do przystawki ortopedycznej, przystawka umożliwiająca naciąg kończyny oraz jej ułożenie do zabiegu stawu kolanowego – 1 szt. buty skórzane dla dorosłych, mocowane do przystawki za pomocą pasów – 1 komplet 5. Wózek do transportu przystawki ortopedycznej – 1 szt., wózek wykonany ze stali nierdzewnej, służy do transportu przystawki oraz jej montażu i demontażu do stołu 6. Przystawka do operacji barku – 1 szt. - do przeprowadzania zabiegów i operacji chirurgicznych obu barków w dojściu tylnym, montowana w miejsce podnóżków, pozwalająca ułożyć pacjenta od pozycji leżącej do pozycji siedzącej przy wspomaganiu sprężyn gazowych z blokada, uruchamianych dźwignią ręczną. Trzyczęściowe oparcie pleców wyposażone w materace poliuretanowe. Możliwy swobodny dostęp do pola operacyjnego po wyjęciu z przystawki prawego lub lewego podparcia barku. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z wykończeniem matowym. 7. Podgłówek specjalistyczny z materacem w kształcie podkowy (z pianki poliuretanowej), możliwość regulacji wysokości, pochylenia kątowego oraz położenia wzdłużnego podgłówka, podgłówek montowany w miejsce standardowego podgłówka płytowego (przy pomocy specjalnego adaptera) lub do przystawki do operacji barku – 1 szt. 8. Adaptor do montażu podgłówka specjalistycznego opisanego w punkcie 7 – 1 szt. 9. Przystawka do operacji ręki z blatem z włókna węglowego, wyposażona w materac szyty, mocowany na rzepy, wysokość min. 3 cm, mocowanie na listwę akcesoryjną, z regulacją wysokości – 1 szt. 10. Dostawka listwy bocznej – element zakładany na listwę boczną z prawej lub lewej strony oparcia pleców stołu operacyjnego – 2 szt. 11. Oparcie łonowe, do podpierania pacjenta w pozycji bocznej, od strony podbrzusza – 1 szt. 12. Oparcie boczne z dźwignią do stabilizacji pacjenta w pozycji bocznej – 2 szt. 13. Przystawka do zabiegu wstecznego gwoździowania, do podpierania uda pacjenta leżącego na wznak – 1 szt. 14. Przystawka do artroskopii kolana – do ustawienia i unieruchomienia stawu kolanowego, składa się z materaca o walcowatym kształcie i dwóch szczęk dociskowych – 1 szt. 15. Przystawka do operacji łąkotki, do podpierania stawu kolanowego w pozycji leżącej pacjenta – 1 szt. 16. Pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm – 1 szt. 17. Pozycjonery przeciwodleżynowe wykonane z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry - potwierdzone badaniami wg. normy ISO 10993-10 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – test na podrażnianie uczulanie skóry) i ISO 10993-1 (Biologiczna ocena wyrobów medycznych – ocena biokompatybilności) lub równoważnej, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu: - Półwałek o wymiarach min. 300 x 140 x 110 mm– 1 szt. 18. Pozycjoner głowy i szyi z otworem w postawie, z podporą odcinka szyjnego oraz z dwoma podpórkami bocznymi będący anatomicznym odlewem wykonanym z pianki wiskoelastycznej z bezszwową, membranową powłoką ochronną, umożliwiającym ułożenie i pełną stabilizacji głowy pod różnym kątem, możliwość stabilizacji pozycjonera na stole zabiegowym – antypoślizgowa podstawa pozycjonera, rozmiar: L – dla pacjentów o obwodzie głowy 55-68 cm, wymiary pozycjonera 282 mm x 237 mm x 131 mm (±10mm), o własnościach przeciwodleżynowych, eliminujący nacisk na kość potyliczną oraz zmniejszający nacisk powierzchniowy na pozostałych obszarach głowy do bezpiecznego poziomu, wyposażony w wyprofilowane uchwyty umożliwiające przekładanie pacjenta razem z pozycjonerem, o konstrukcji zapewniającej swobodny przepływ powietrza, przeznaczony do dezynfekcji środkami na bazie alkoholu, nie zawierający lateksu, nie powodujący zakłóceń podczas badań RTG i CT - 1 szt. | TAK |  |
|  | Stół dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | TAK |  |
|  | Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |
|  | Deklaracja Zgodności | TAK |  |
| II | APARAT RAMIĘ C, podać: producent, model, typ | TAK, podać |  |
|  | Generator |  |  |
| 1 | Zasilanie jednofazowe 230V/ 50 Hz | TAK |  |
| 2 | Zakres dopuszczalnych wahań napięcia zasilającego +/- 10% | TAK |  |
| 3 | Moc generatora ≤3,5 kW -≥2,5 kW | TAK |  |
| 4 | Typ generatora, wysokiej częstotliwości ≥40 kHz | TAK |  |
| 5 | Prąd dla trybu fluoroskopii ciągłej ≥12 mA | TAK |  |
| 6 | Prąd dla trybu fluoroskopii pulsacyjnej ≥ 25 mA | TAK |  |
| 7 | Radiografia cyfrowa | TAK |  |
| 8 | Prąd radiografii konwencjonalnej i cyfrowej ≥20 mA | TAK |  |
| 9 | Układ minimalizujący dawkę przy skopii load dose | TAK |  |
| 10 | Zakres napięć fluoroskopii i radiografii ≥40-110 kV | TAK |  |
| 11 | Automatyka doboru parametrów skopii | TAK |  |
| 12 | Skopia pulsacyjna ≤ 8 pulsów/s | TAK |  |
| 13 | Fluoroskopia ciągła | TAK |  |
|  | Lampa X - RAY |  |  |
| 14 | Lampa dwuogniskowa | TAK |  |
| 15 | Totalna filtracja ≥ 3,3 mm Al. | TAK |  |
| 16 | Pojemność cieplna anody ≥ 76 kHU | TAK |  |
| 17 | Pojemność cieplna kołpaka ≥ 900 kHU | TAK |  |
| 18 | Szybkość chłodzenia anody ≥ 37 kHU/min | TAK |  |
| 19 | Kolimator typu IRIS | TAK |  |
| 20 | Kolimator szczelinowy z rotacją | TAK |  |
| 21 | Ustawienie kolimatorów na zamrożonym obrazie bez użycia promieniowania | TAK |  |
|  | Wózek z ramieniem C |  |  |
| 22 | Głębokość ramienia C ≥66 cm | TAK |  |
| 23 | Odległość kołpak - wzmacniacz obrazu (wolna przestrzeń) ≥78 cm | TAK |  |
| 24 | Odległość SID ≥100 cm | TAK |  |
| 25 | Zakres ruchu poziomego ramienia C ≥ 20 cm | TAK |  |
| 26 | Zakres ruchu pionowego ramienia C ≥44 cm | TAK |  |
| 27 | Zakres obrotu ramienia C wokół osi pionowej (WigWag) ±12,5° | TAK |  |
| 28 | Zmotoryzowany ruch pionowy | TAK |  |
| 29 | Całkowity zakres obrotu ramienia wokół osi poziomej ±205° | TAK |  |
| 30 | Zakres ruchu orbitalnego ≥120° | TAK |  |
| 31 | Ramię C zbalansowane w każdej pozycji | TAK |  |
| 32 | Urządzenie zabezpieczające przed najeżdżaniem na leżące przewody | TAK |  |
| 33 | Pojedyncza dźwignia służąca do sterowania kołami aparatu, hamowanie przyciskiem nożnym z obu stron aparatu, aretaż kół względem osi stołu z możliwością zahamowania | TAK |  |
| 34 | Do pracy pedał nożny z możliwością włączania promieniowania i zapisu oraz włącznik ręczny | TAK |  |
| 35 | Uchwyt na wzmacniaczu obrazu do łatwego pozycjonowania ramienia podczas zabiegu | TAK |  |
| 36 | Panel dotykowy do sterowania funkcjami generatora oraz aparatu montowany na wózku. | TAK |  |
| 37 | Panel min. 10” z możliwością obrotu o min. 260° Rozdzielczość panelu dotykowego min. 1280x800 | TAK |  |
| 38 | Szerokość wózka ramienia C ≤ 79cm | TAK |  |
| 39 | Waga wózka z ramieniem C≤ 310 kg | TAK |  |
| 40 | Hamulce ruchów ramienia C fabrycznie oznaczone kolorami (każdy hamulec innym) | TAK |  |
|  | Wzmacniacz obrazu |  |  |
| 41 | Średnica nominalna ≥ 9” | TAK |  |
| 42 | Ilość pól wzmacniacza obrazu 3 | TAK |  |
| 43 | Rozdzielczość kamery CCD ≥1024 x 1024 | TAK |  |
| 44 | Współczynnik DQE ≥65% | TAK |  |
| 45 | W pełni cyfrowy przekaz obrazu | TAK |  |
|  | Monitor, tor wizyjny |  |  |
| 46 | Monitor umieszczony na wspólnym wózku z ramieniem C z prezentacją jednoczasową obrazu żywego i referencyjnego w pełnej wielkości w pełnym formacie (nie miniatury) (obraz żywy i referencyjny). Monitory, rozdzielczość ≥1920 x1080 i luminacji ≥ 600 cd/m² | TAK |  |
| 47 | Monitor, przekątna ≥27” | TAK |  |
| 48 | Możliwość ustawienia monitora ze wszystkich czterech stron systemu. Monitor zamontowany na przegubowym ramieniu . | TAK |  |
| 49 | Uchwyt na obudowie monitora do łatwego sterowania | TAK |  |
| 50 | Zakres ruchu monitora w osi pionowej bez zmiany wysokości kolumny ≥ 35 cm | TAK |  |
| 51 | Zakres regulacji monitora - 25° do +5° | TAK |  |
| 52 | Kąt widzenia obrazu ≥ 175° | TAK |  |
| 53 | Wyjście TV OUT do podłączenia dodatkowego monitora lub systemów nawigacji | TAK |  |
| 54 | Ilość obrazów wyświetlana jednocześnie na monitorze ≥16 obrazów | TAK |  |
| 55 | Matryca obrazu zapamiętanego, skala szarości w procesingu ≥ 1k x 1k ≥ 32bit | TAK |  |
| 56 | Pojemność pamięci na dysku twardym ≥100 000 obrazów | TAK |  |
| 57 | Archiwizacja poprzez port USB – zapis obrazów w formacie umożliwiającym odtworzenia zdjęć na dowolnym komputerze bez konieczności posiadania dodatkowego oprogramowania | TAK |  |
| 58 | Archiwizacja obrazów w formacie JPG lub RAW lub BMP z możliwością rozbudowy o archiwizację poprzez USB obrazów w formacie DICOM z automatycznym dogrywaniem przeglądarki zdjęć | TAK |  |
| 59 | Funkcja „Last Image Hold” (LIH) | TAK |  |
| 60 | Automatyka parametrów fluoroskopii | TAK |  |
| 61 | ZOOM ≥x 4 | TAK |  |
| 62 | Cyfrowe odwracanie obrazu góra/dół, lewo/prawo na monitorze, obraz lustrzany, obraz lustrzany | TAK |  |
| 63 | Obrót obrazu płynny cyfrowy bez ograniczeń kąta i kierunku obrotu i wyzwalania dodatkowych dawek promieniowania | TAK |  |
| 64 | Średnica widocznego obrazu ≥ 29 cm | TAK |  |
| 65 | Obrazowanie umożliwiające automatyczne wykrywanie metalu w polu operacji | TAK |  |
| 66 | Automatyczne dopasowanie obszaru badania | TAK |  |
| 67 | Bezpośredni pomiar dawki promieniowania | TAK |  |
| 68 | Raport dawki pacjenta | TAK |  |
| 69 | Tryb czuwania aktywny przez min. 5 minut po odłączeniu od zasilania, umożliwiający przemieszczenie systemu bez ponownego uruchamiania i konfigurowania | TAK |  |
|  | Wyposażenie dodatkowe |  |  |
| 70 | Oprogramowanie DICOM 3.0 | TAK |  |
| 71 | Celownik laserowy na wzmacniaczu obrazu | TAK |  |
| 72 | Przeprowadzenie na koszt wykonawcy testów akceptacyjnych i specjalistycznych aparatu | TAK |  |
| 73 | Certyfikat CE/Deklaracja Zgodności | TAK |  |
| 74 | W karcie gwarancyjnej oraz instrukcji obsługi nie może znajdować się zapis o konieczności wykonywania przeglądów okresowych oraz napraw przez autoryzowany serwis producenta po okresie gwarancji | TAK |  |

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………………… fax………… Adres e-mail …………………………

Serwis pogwarancyjny, lokalizacja:

Nazwa serwisu: ……………………………………

Adres:

Telefon……………………… fax………………… Adres e-mail …………………………

Treść oświadczenia wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania przetargowego do dostarczenia aparatury spełniającej wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza typowymi, znormalizowanymi materiałami eksploatacyjnymi i przygotowaniem adaptacyjnym pomieszczenia).

….........................................................

Podpis

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

………………………………                                      ………………………………

Wartość netto                                                           Wartość brutto