## CHIRURGIA
Pakiet 1 ZAŁĄCZNIK NR 2
I | Sterownik kamery Full HD | Wrtosć netto | VAT | Wartość brutto
1. | Sterownik kamery współpracujący z głowicami kamer FULL HD
2. | Obsługiwane formaty 1080p
3. | Tryb wizualizacji Red Enhancement – funkcja wzmocnienia odcieni koloru czerwonego, umożliwia uzyskanie silniejszego wizualnego rozgraniczenia różnych struktur tkankowych i unaczynienia
4. | Algorytm redukcji dymu - Smoke Reduction – pozwala w otoczeniu wypełnionym dymem uzyskać klarowny obraz i tym samym lepszą widoczność
5. | Wyjścia cyfrowe 2x 3G-SDI, 2x DVI-D, HD-SDI, rozdzielczość 1080p, 50Hz/60Hz |  | 8%
6. | Sterowanie funkcjami menu z poziomu sterownika kamery lub ze „strefy czystej” operacyjnej poprzez przyciski na głowicy kamery 2D
7. | Możliwość połączenie z dedykowanym źródłem światła poprzez gniazdo Mis-Bus umożliwiające sterowanie funkcjami światła LED poprzez przyciski na głowicy kamery: włączanie/wyłączanie światła, tryby pracy: ręczny, automatyczny
8. | Menu i funkcje sterownika kamery wyświetlane na ekranie monitora operacyjnego w postaci graficzno - tekstowo ikon
9. | Zoom cyfrowy x1,8
10. | Możliwość dostosowania jasności obrazu w skali -5 do 5
11. | Możliwość regulacji kontrastu w skali -5 do 5
12. | Możliwość wyostrzenia krawędzi w skali -5 do 5
13. | Zaprogramowane tryby pracy: chirurgia ogólna , ginekologia, urologia, cardio/torako
14. | Możliwość przypisania indywidualnych ustawień dla 3 użytkowników
15. | Możliwość wyświetlania PoP – dwóch obrazów obok siebie z różnymi trybami wizualizacji
16. | Ustawienie języka menu w tym język polski
II | Głowica kamery 2D Full HD
1. | Głowica Full HD, wyposażona w przetwornik obrazu typu CMOS 1/3 "
2. | Progresywne skanowanie obrazu
3. | Głowica kamery wyposażona w zintegrowany obiektyw ze zmienną ogniskową 14-28mm zapewniającą zoom optyczny 2x
4. | Szybkość migawki: 1/60 do 1/60 000 s
5. | 4 przyciski zdalnego sterowania na głowicy kamery z możliwością dowolnej konfiguracji opcji jak np. sterowanie rejestratorem / nawigacja oraz zmiana ustawień w menu jednostki sterującej kamerą. |  | 8%
6. | Przyciski na głowicy kamery z możliwością przypisania maksymalnie 8 funkcjom, zgodnie z potrzebami klienta
7. | Automatyczna regulacja jasności w połączeniu z dedykowanym źródłem światłą
8. | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym
9. | Typ ochrony CF
10. | Zanurzalna w płynach dezynfekcyjnych
11. | Możliwość sterylizacji niskotemperaturowej: Sterrad 100S, Sterrad NX, Sterrad 100NX
RAZEM:
wartość netto wartość brutto